Załącznik nr 1 do SIWZ (dołączyć do oferty)

Wykaz przedmiotu zamówienia

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto | Cena jednostkowa bez podatku VAT | Wartość pozycji bez podatku VAT | Stawka podatku [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw pomiarowy do analizy termograwimetrycznej z możliwością rejestracji strumienia ciepła | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Cena (bez VAT):………………………………………………………………...............................

Słownie : ……………………………………………………………………………………………..

Cena z VAT:………………………………….......................................................................................

Słownie : ………………………………………………………………………………………………

………………………………….

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załącznik nr 1a do SIWZ (dołączyć do oferty)

Opis przedmiotu zamówienia / parametry techniczne

Producent:……………………….

Model/ typ:………………………

Nr. Fabryczny:…………………..

Rok produkcji: 2018 *

| Lp. | Wymagana parametry | Warunek konieczny | Powierdzenie warunków/ opis TAK **, a w przypadku, gdy pole punktowane – Wykonawca podaje dokładnie proponowany parametr*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator termiczny umożliwiający pomiar TGA | TAK | ………………….. |
| 1.1 | Rozdzielna konstrukcja komory wagowej oraz pieca | TAK | ………………….. |
| 1.2 | Komora wagowa termostatyzowana | TAK | ………………….. |
| 1.3 | Precyzja pomiaru temperatury: minimum 1K | TAK | ………………….. |
| 1.4 | Komora wagowa przemywana gazem ochronnym | TAK | ………………….. |
| 1.5 | Minimalny zakres badanych temperatur: od temperatury pokojowej (RT) do 1000°C | Podać: Zakres minimalny: RT< x <1000°C (0 pkt.) Zakres górny: x < 1200°C (2 pkt.) x  1200°C (4 pkt.) zakres dolny: -20°C < x < RT (2 pkt.) x  -20°C (4 pkt.) (Wykonawca może jednocześnie spełnić obydwa warunki i uzyskać max 8 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 1.6 | Dokładność odczytu masy wyrażona w % | Podać: 0.1% (0 pkt.) 0.02% (2 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 1.7 | Zakres ważenia: minimum 1g | Podać: x  1g (0 pkt.) 1g < x  2g (1 pkt.) x > 2g (2 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 1.8 | Termowaga ma możliwość bezpośredniego pomiaru i rejestracji temperatury próbki w trakcie pracy | TAK | ………………….. |
| 1.9 | System ma konstrukcję gazoszczelną: próżnia > 10 mbar | TAK | ………………….. |
| 1.10 | Szybkość grzania: do 100K/min (wartość minimalna) | Podać: x  100 K/min (0 pkt.) 100 K/min < x < 500 K/min (2 pkt.) x  500 K/min (4 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 1.11 | Czas schładzania od 1000°C do 100°C: poniżej 40 minut | TAK | ………………….. |
| 1.12 | System umożliwiający pracę w atmosferach utleniających oraz obojętnych z możliwością przełączania rodzaju gazu w trakcie pomiaru z poziomu oprogramowania | TAK | ………………….. |
| 1.13 | Wbudowane minimum dwa masowe kontrolery przepływu gazu do zasilania urządzenia kontrolowane z poziomu oprogramowania | Podać: wymagane (0 pkt.) więcej niż dwa (2 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 1.14 | Zestaw do kalibracji temperaturowej | TAK | ………………….. |
| 1.15 | Możliwość podłączenia dodatkowych analizatorów FT-IR, MS | Podać: tego samego producenta (2 pkt.) innego producenta (0 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 2 | Moduł umożliwiający pomiar strumienia ciepła | TAK | ………………….. |
| 2.1 | Zakres temperatur: od -40°C do +450°C (wartości minimalne) | Podać: min. zakres od -40°C do +450°C (0 pkt.) zakres większy (2 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 2.2 | Dokładność pomiaru sygnału DSC: minimum 2% przy pomiarze wzorca In | TAK | ………………….. |
| 2.3 | Opcja rozbudowy o możliwość układu chłodzenia ciekłym azotem w pomiarach DSC | TAK | ………………….. |
| 2.4 | Zakres pomiaru strumienia cieplnego: od 0 do minimum 150 mW | Podać: x  150 mW (0 pkt.) 150 < x  300 mW (1 pkt.) x > 300 (2 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 2.5 | Stała czasowa czujnika: minimum 1.8s | Podać: 1.8 s (0 pkt.) 1s  x < 1.8s (2 pkt.) x < 1s (4 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 2.6 | Rozdzielczość kalorymetryczna: minimum 0.23 W | Podać: min. 0.23 W (0 pkt.) wartość mniejsza (2 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 2.7 | Stosunek wysokości do szerokości połówkowej piku topnienia materiału wzorcowego – indu: minimum 8 | Podać: x  10 (0 pkt.) 10 < x  50 (1 pkt.) x > 50 (2 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 2.8 | Precyzja wyznaczania temperatury: minimum 0.2K | Podać: min.  0.2 K (0 pkt.) wartość mniejsza (2 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 2.9 | Szybkość grzania i chłodzenia: w zakresie 0.02K/min do 100K/min (wartości minimalne) | Podać: min. zakres 0.02 K/min do 100 K/min (0 pkt.) zakres większy (1 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 2.10 | Co najmniej dwa masowe kontrolery przepływu gazu sterowane z poziomu oprogramowania | Podać: wymagane dwa (0 pkt.) więcej niż dwa (2 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 2.11 | Zestaw do kalibracji temperaturowej i cieplnej | TAK | ………………….. |
| 2.12 | Zestaw pomocniczy do napełniania i perforowania tygli | TAK | ………………….. |
| 2.13 | Praska do hermetyzacji tygli | TAK | ………………….. |
| 2.14 | Oprogramowanie: Pełna wersja do sterowania procesem pomiarowym, umożliwiająca przeprowadzenie analizy wyników uzyskanych w pomiarze, dodatkowo zawierająca pakiety do badań starzeniowych, analizy czystości składu, badań kinetycznych, rozdzielania przemian TGA, wyznaczania stopnia krystaliczności, budowanie własnych baz danych i bibliotek. | TAK | ………………….. |
| 3 | Profesjonalny zestaw do rejestracji i archiwizowania wyników | TAK | ………………….. |
| 3.1 | Centralna jednostka oparta na środowisku Windows 10 pro 64 PL lub równoważny w pełni współpracujący z oprogramowaniem z pkt. 2.14 | TAK | ………………….. |
| 3.2 | Procesor nie gorszy niż Intel i5 lub równoważny | TAK | ………………….. |
| 3.3 | Pamięć RAM: 16 GB | TAK | ………………….. |
| 3.4 | Dysk wewnętrzny 1TB | Podać: wymagany 1TB (0 pkt.) większy (1 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 3.5 | Monitor LED minimum 22’’ (2 sztuki) | Podać: wymagany 22’’ (0 pkt.) większy (1 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 3.6 | Akcesoria: mysz klawiatura kable podłączeniowe | TAK | ………………….. |
| 4 | Instalacja wraz ze szkoleniem personelu na zamawianej aparaturze zakończone imiennym certyfikatem (min. 4 osoby) | TAK | ………………….. |
| 5 | Czas reakcji serwisanta na zgłoszenie awarii (liczony w dniach roboczych) | Podać: x  24h (1 pkt.) 24h < x  48h (0 pkt.) | Zaproponowany parametr ………………….. |
| 6 | Stół laboratoryjny z minimum jednym obszarem antywibracyjnym dostosowanym do instalacji zakupionej aparatury naukowo-badawczej, zaopatrzony w dodatkowe szafki lub szuflady. | TAK | ………………….. |

* Aparatura musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2018 roku, kompletna, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.

** W przypadku braku wpisania „TAK” Zamawiający będzie przyjmował, że zaoferowany przedmiot 
NIE POSIADA danego parametru – oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.

*** W przypadku braku wpisania dokładnego parametru Zamawiający będzie przyjmował, że zaoferowany przedmiot posiada parametry punktowane za 0 pkt. (zero punktów).

Niespełnienie choćby jednego z wymogów SIWZ dotyczących przedmiotu zamówienia stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty z uwagi na niezgodność z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca dodatkowo dołączy do oferty również szczegółowy opis/ prospekty/

zdjęcia zgodnie z częścią VII pkt. 3.3).

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

………………………………….

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

......................................

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................................

tel./fax/e-mail: ............................................................................................................................................

NIP ..................................................................... REGON ........................................................................

Zamawiający:

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

ul. M. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„zakup wraz z dostawą zestawu pomiarowego do analizy termograwimetrycznej z możliwością rejestracji strumienia ciepła”
znak sprawy: PN/03/2018

oferujemy realizację (wypełnić właściwe wpisując X w odpowiedni ):

 Całkowita cena zestawu:

kwotę brutto: ...................................................................................... PLN /słownie: ...................................................................................................../ w tym: kwota netto: ........................................................................................ PLN. /słownie: ...................................................................................................../ podatek VAT w wysokości ......... % Uwaga: Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usługi, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Termin dostawy: - 8 tygodni od podpisania umowy - 6 tygodni od podpisania umowy - 4 tygodnie od podpisania umowy (w przypadku nie zaznaczenia proponowanego terminu dostawy, Zamawiający przyjmie termin najdłuższy, tj. 8 tygodni) Okres gwarancji: - 12 miesięcy - 24 miesiące - powyżej 24 miesięcy …………………… (podać w miesiącach) (w przypadku nie zaznaczenia proponowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie okres najkrótszy, tj. 12 miesięcy)

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy i opisem przedmiotu) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

  - W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Wykonawca poda czy jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (zaznaczyć „x” lub w inny sposób):

- mikrobrzedsiębiorstwo

- małe lub średnie

  - zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale Podwykonawców*.

Podwykonawcom zostaną powierzone następujące zakresy zamówienia:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Podwykonawcą będzie:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

  - sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* jest następujący (wypełnić tylko w przypadku złożenia wspólnej oferty):

................................................................................................................................

................................................................................................................................

  - niniejsza oferta nie zawiera / zawiera* na stronach nr od ____ do ____** informacji/e stanowiących/ce tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  - wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na adres:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Osobami odpowiedzialnymi za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy są:

..............................................................

..............................................................

(zgodnie z  §4 wzoru umowy)

  - oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie ……… kolejno ponumerowanych stron,

  - integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- ............................................

- ............................................

- ............................................

- ............................................

| ...................................., ................ | ........................................................................... |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Uwaga:

* 	- 	niepotrzebne skreślić

** 	- 	wskazać w ofercie strony zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 			przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zamawiający: 
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
ul. M. Smoluchowskiego 17
60-179 Poznań

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................

Adres: ......................................................................................................

tel./fax/e-mail: .........................................................................................

NIP ................................................. REGON .........................................

reprezentowany przez: .

......................................................

......................................................
  	       (imię i nazwisko)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. zakup wraz z dostawą zestawu pomiarowego do analizy termograwimetrycznej z możliwością rejestracji strumienia ciepła, prowadzonego przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii PAN w Poznaniu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……..…………………………...

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający: 
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
ul. M. Smoluchowskiego 17
60-179 Poznań

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................

Adres: ......................................................................................................

tel./fax/e-mail: .........................................................................................

NIP ................................................. REGON .........................................

reprezentowany przez: .

......................................................

......................................................
  	       (imię i nazwisko)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na   zakup wraz z dostawą zestawu pomiarowego do analizy termograwimetrycznej z możliwością rejestracji strumienia ciepła prowadzonego przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………………., w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akadami Nauk, ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań, office@ifmpan.poznan.pl/;

- inspektorem ochrony danych osobowych w /Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akadami Nauk, ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań/ jest Pani/Pani /mec. Agnieszka Chwiałkowska, kontakt: adwokatchwialkowska@onet.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /na zakup wraz z dostawą zestawu pomiarowego do analizy termograwimetrycznej z możliwością rejestracji strumienia ciepła, nr sprawy PN/03/2018/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 6 do SIWZ – Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zamawiający: 
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
ul. M. Smoluchowskiego 17
60-179 Poznań

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................

Adres: ......................................................................................................

tel./fax/e-mail: .........................................................................................

NIP ................................................. REGON .........................................

reprezentowany przez: .

......................................................

......................................................
  	       (imię i nazwisko)

Oświadczenie wykonawcy

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

| ...................................., ................ | ........................................................................... |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy |

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................

Adres: ......................................................................................................

tel./fax/e-mail: .........................................................................................

NIP ................................................. REGON .........................................

reprezentowany przez: .

......................................................

......................................................

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „zakup wraz z dostawą zestawu pomiarowego do analizy termograwimetrycznej z możliwością rejestracji strumienia ciepła znak sprawy: PN/03/2018, oświadczam/oświadczamy, że:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

⁯	nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia

⁯	przynależy do tej samej grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:

- …...............

- ...............…

W załączeniu przedstawiam/y następujące dowody ……............…………, że powiązania z Wykonawcą (nazwa adres) …………….........…………...……………………... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pouczenie:

Oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), składa każdy Wykonawca – w tym każdy Wykonawca ubiegający się o wspólne udzielenie zamówienia, chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika umocowanie do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

| ...................................., ................ | ........................................................................... |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy |

________________________

1- właściwe zaznaczyć

# Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz dostaw

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup wraz z dostawą zestawu pomiarowego do analizy termograwimetrycznej z możliwością rejestracji strumienia ciepła.

W celu oceny spełnienia tego warunku Wykonawca w wykazie poda, min. trzy dostawy, o charakterze rodzajowa podobnym do przedmiotu zamówienia tj. aparatura badawcza i kontrolna o wartości min. 250.000,00 zł netto każda, zgodnie z częścią II pkt. 4.1 lit. a).

Wzór tabeli

| L.p. | Podmiot (również adres) na rzecz, którego wykonawca wykonał zamówienie | ## Przedmiot | Data wykonania | ## Wartość przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

| ...................................., ................ | ........................................................................... |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy |

# Załącznik nr 9 – Wzór umowy

# UMOWA

zawarta w dniu.............................. roku pomiędzy:

Instytutem Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 
M. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

......................................................................

a

......................................................................

......................................................................

......................................................................

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: PN/03/2018) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są również Stronami.

§ 1. Przedmiot umowy

Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje dostarczyć i przekazać do eksploatacji zestaw pomiarowy do analizy termograwimetrycznej z możliwością rejestracji strumienia ciepła wg załącznika do niniejszej umowy stanowiącego jej integralną część, który jest zgodny z ofertą przetargową (załącznik zostanie przygotowany na podstawie przedstawionej oferty – obecnie Załącznik nr 1 SIWZ ).

§ 2. Warunki i termin dostawy

  - Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do ……. (maksymalnie 8 tygodni) od podpisania umowy i obejmować będzie cały przedmiot zamówienia. Wykonawca dostarczy towar do siedziby głównej Zamawiającego, tj. do Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

  - Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy na własne ryzyko i nie obciąży Zamawiającego z tego tytułu dodatkowymi kosztami.

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i przekazać do eksploatacji przedmiot umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - Dostarczony przedmiot umowy przekazany zostanie na podstawie protokołu dostawy podpisanego przez strony.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu w ilości ……… (min. 4 osoby) w zakresie pracy i obsługi przedmiotu umowy zakończone imiennym certyfikatem.

  - Wszystkie urządzenia oraz podzespoły, stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być fabrycznie nowe oraz dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

  - Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt spełniał wymagania techniczne, które zostały określone w  SIWZ oraz załączniku do niniejszej umowy.

  - Oferowany sprzęt musi posiadać aktualny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu w kraju zgodnie z obowiązującym prawem.

  - Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy dostarczy kartę gwarancyjną uwzględniającą zapisy § 5 oraz instrukcję obsługi w języku polskim (jeśli to materiały oryginalne) lub w przypadku tłumaczenia na język polski wraz z oryginalną wersją, w formie papierowej lub na elektronicznym nośniku danych, o ile wymóg taki został określony w SIWZ. Jeżeli karta gwarancyjna nie będzie zawierać postanowień, o których mowa w zdaniu pierwszym to w zakresie nieuwzględnionym do gwarancji będą bezpośrednio stosowane postanowienia umowy.

  - Wykonawca wszelkie sprawy związane z realizacją przedmiotu umowy uzgadniać będzie z pracownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego.

  - W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia, na własny koszt dokonać wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie wszystkich czynności opisanych w § 1 oraz § 2 Wykonawcy przysługiwać będzie

wynagrodzenie jak w SIWZ i złożonej ofercie.

- Wartość umowy wynosi: ........................... zł brutto (słownie: .....................................), w tym wynagrodzenie netto w wysokości: ......................….zł (słownie: .......................…) oraz podatek od towarów i usług (VAT) według stawki ..… % w wysokości ................… zł (słownie: .......................................…).

§ 4. Warunki płatności

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe wystawcy faktury VAT, w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu i przeszkolenia personelu.

- Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć Zamawiającemu fakturę VAT zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami prawa, wskazując nr umowy postępowania przetargowego, rodzaj wykonywanego zamówienia, producenta, numer seryjny. Wymagane informacje Wykonawca może podać w załączniku do faktury.

§ 5. Gwarancja

      - Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela ……. (min. 12 miesięcznej gwarancji).

      - Okres gwarancji zaczyna obowiązywać od dnia przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

      - Koszty dojazdu związane z serwisem gwarancyjnym przedmiotu umowy w trakcie jej trwania zawarte są w cenie umowy. Zamawiający z tego tytułu nie poniesie żadnych dodatkowych opłat.

      - Gwarancja obejmuje konserwację oraz naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych w trakcie obowiązywania umowy nie wynikające bezpośrednio z nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy.

      - Czas reakcji serwisanta na zgłoszenie awarii w dni robocze …….. (max. 48 godz.)

      - Zawiadomienie o uszkodzeniu może być przekazywanie telefonicznie, mailowo lub faxem. Termin usunięcia usterki wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 7. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa powinna zostać zrealizowana,

- za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze wysokości 0,1% łącznej ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego lub umówionego na usunięcie tych wad,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% łącznej ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznej ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 PZP.

- Kary umowne są natychmiast wymagalne z chwilą zajścia okoliczności faktycznych uzasadniających obciążenie Wykonawcy karą umowną i będą mogły być potrącone z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich jakichkolwiek wierzytelności wynikających lub związanych z tą umową bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 8. Czas trwania umowy

Umowę zawiera się na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia tj. ………………… roku do upływu okresu gwarancji, jednak nie dłużej niż 4 lata.

§9. Podwykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich Podwykonawców przed ich przystąpieniem do realizacji powierzonej im części zamówienia oraz poinformowania o zmianie Podwykonawców lub rezygnacji z ich udziału w realizacji zamówienia.

- Do skutecznego zgłoszenia Podwykonawcy, zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy wymagane jest, aby stosowna informacja w formie pisemnej została skierowana do osób upoważnionych do wzajemnych kontaktów.

- Każdorazowe powierzenie realizacji zamówienia Podwykonawcy, o którym Zamawiający nie został powiadomiony skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy karą umowną w wysokości 2 000,00 (dwa tysiące) złotych, co nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu dalej idącego odszkodowania.

§ 10. Rozwiązywanie sporów

- W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, w tym również w zakresie reklamacji dotyczącej dostarczonych produktów, Strony zobowiązują się podjąć próbę polubownego załatwienia sporu na poniższych zasadach.

- Strona zgłaszająca zastrzeżenia do sposobu realizacji umowy, w tym dotyczących jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia, winna przedstawić swoje zastrzeżenia drugiej Stronie na piśmie. Druga Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się przedstawionych zastrzeżeń Strony przeciwnej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania pisma.

§ 11. Zmiany umowy

- Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian, których wystąpienie Zamawiający przewiduje, tj.:

- w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia, itp.),

- zmiany w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności gdy Wykonawca zaproponuje upusty,

- w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana ceny wymaga udokumentowania przez Wykonawcę. Wartość umowy zmienia się odpowiednio,

- w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę,

- zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmianę postanowień zawartej umowy w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt  2) -6) ustawy Pzp.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12. Tajemnica przedsiębiorstwa

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.), w tym w szczególności do:

  - ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

  - przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,

  - zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy

  - zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,

  - niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 13. Postanowienia końcowe

- Sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą z odpowiednim zastosowaniem postanowień Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych.

- Każda zmiana bądź uzupełnienie niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej i podpisów obu stron pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14. Egzemplarze umowy

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

| ................................... | ................................... |
| --- | --- |
| Zamawiający | Wykonawca |

# Załącznik nr 1 – do wzoru umowy

(załącznik zostanie wypełniony przez Zamawiającego wg oferty Wykonawcy przed podpisaniem umowy)

Producent:……………………….

Model/ typ:………………………

Nr. Fabryczny:…………………..

Rok produkcji: 2018

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto | Cena jednostkowa bez podatku VAT | Wartość pozycji bez podatku VAT | Stawka podatku [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw pomiarowy do analizy termograwimetrycznej z możliwością rejestracji strumienia ciepła | 1 szt |  |  |  |  |  |

Cena (bez VAT) :………………………………………………………………............

Słownie : …………………………………………………………………………………

Cena z VAT…………….........................................................................................

Słownie : …………………………………………………………………………………

| ................................... | ................................... |
| --- | --- |
| Zamawiający | Wykonawca |